| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 清洗消毒机（预洗用） |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：适用于耐高温高湿可复用手术器械的清洗、消毒和干燥。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 1.湿热消毒具备高水平消毒能力，消毒阶段水温可加热到90℃以上，A0值可达3000； - 2.运行程序可设置，至少包括：快速预洗程序，快速消毒程序以及清洗消毒和干燥完整程序； - 3.有效腔体体积≥50L； - 4.单次可处理≥6个器械篮筐 - 6.腔体采用316L不锈钢，使用寿命≥10年； - 7.符合院感要求，具有清洗消毒效果测试报告并提供消毒产品卫生安全评价报告。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 1、主机、2、专用器械清洗架、3、标准清洗篮筐 |  |  |