| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 生物安全柜 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：提供生物安全操作空间，保证对操作对象和操作人员及实验室环境的保护安全有效。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 1、洁净度ISO 4，过滤器可方便更换； - 2、下降气流平均流速≥0.35m/s，流入气流平均流速≥0.54m/s； - 3、超高效过滤器，过滤效率≥99.9995%@0.12μm； - 4、噪声功率级：≤60dBA； - 5、振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm； - 6、高效节能的风机风机有热保护功能； - 7、气流平衡生物防护： 1、人员保护（1~8×108CFU/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验重复3次，5min/次）： a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次； b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次。 2、产品保护（1~8×106CFU/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验重复3次，5min/次），菌落总数≤5CFU/每次； 3、交叉污染保护（1~8×104CFU/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验重复3次，5min/次），菌落总数≤2CFU/每次； - 8、知名品牌紫外灯≥30W； - 9、性能参数满足国家YY0569-2011标准中关于二级生物安全柜A2型的要求，具有三类医疗器械注册证。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 设备一：外形尺寸(宽×深×高) 1200mm×815mm×2200mm； - 设备二：外形尺寸(宽×深×高) 1500mm×815mm×2200mm； |  |  |