院内采购文件

项目名称：SDR产房改造相关设备

项目编号：CGZX-YLSB-20260519

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

二〇二六年五月

目  录

第一章 采购公告	- 1 -

第二章 采购内容及需求	- 2 -

第三章	评分办法	- 4 -

第四章	响应文件格式	- 5 -

第五章	合同主要条款	- 13 -

第一章 采购公告

浙大妇院院内采购公告（项目编号：CGZX-YLSB-20260519）

根据国家及浙江省有关文件精神和医院有关政策，我们坚持公开、公平、公正和诚信的原则，欢迎满足要求的供应商前来参与本项目采购（采购文件详见附件）。

响应要求：

1、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。

2、提供自采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图。

3、参与公司必须承诺所有数据要求真实可靠，如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、不接受联合体响应，不允许分包和转包。

5、响应文件一正三副（固定装订，不强制要求胶装），必须档案袋密封于采购现场统一递交，一个项目对应一个档案袋。

6、采购时间初步定于2026年05月27日下午14点，地点：浙江大学医学院附属妇产科医院（杭州市学士路1号）1号楼13楼1305会议室，报名截止日期为05月26日16:00（报名以邮件为准，邮件标题统一为：公告项目编号+所投项目号及名称，邮件内容请注明响应公司名称、授权人姓名及联系方式，设备厂家，规格型号，医疗器械注册证号（若有）等）。

7、以上事项均为必须项，任何一项不满足均取消响应资格。

其他事项：

咨询、报名电话：陈老师0571-89991091。EMAIL：5520084@zju.edu.cn。

第二章 采购内容及需求

一、▲总体要求：

- 产品原厂保修≥2年，且24小时内响应维修。

- 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。

- 承诺设备验收时提供电子版的仪器使用说明书和维修手册以及简易操作手册。

- 涉及设备安全问题，要考察设备的安全资质，注意安装条件，由供货商承担相关的安全检测费用。

- 设备过保后，厂家承诺先维修后付款。

- 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达医院指定地点之日前6个月内（国产产品）、8个月内（进口产品）。

- 提供设备建议使用年限时长（根据说明书/铭牌截图证明），若无说明理由。

- 如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

二、采购内容技术要求：

项目1：SDR产房改造相关设备（预算9.8万元）

一、技术指标：

- 用途：改造为2间SDR产房。系统通过模拟来自大自然的风光，色彩和声音为产房营造出一个温馨，轻松和自然的分娩氛围，以帮助孕妇自然放松，刺激孕妇释放催产素以增强子宫收缩帮助分娩，应具有减少疼痛感、增加舒适感、减轻压力、优化分娩体验的功能。

- 控制系统可实现颜色、照度变化等系数不同配色，产生不同光效及模拟不同自然场景。色彩、饱和度、色温可调。

- 控制系统：根据院方需求定制相应的操作系统，支持本地控制和网络控制两种管理模式，可支持PAD平板/遥控/触摸屏等控制方式。

- 设备通电连网后自动完成与已配对附属设备的连接，无需人工干预。网络/供电中断恢复后，设备自动触发重连流程，自动恢复断电/断网前的控制状态及附属设备关联。

- 具备扩展连接物联网控制模块：可实现对空间灯光、音响等的控制，可扩展与环境PM2.5传感器、温湿度检测传感器等对接，数值可以在控制系统显示。（提供相关证明文件，并在响应文件中注明所在页码）

- 灯光系统：支持最大可达1080个音视频及灯光场景。实现灯光、音乐、主题、环境参数在妇产科分娩的多媒体设备进行控制、升级及监测。

- △软件系统：应具备强度刺激和轻度刺激两种模式，并包含不少于7种主题可选。可单独控制灯光、声音、显示开启和关闭。系统可根据院方的实际要求或操作习惯进行主题模式的定制开发，并提供相关技术支持（提供相关证明文件，并在响应文件中注明所在页码）。

- 系统支持多个房间的多媒体内容（影像、声音、照明）能通过控制中心实现远程更新，无需人员现场操作。

- 数据存储空间最大支持≥ 4TB，内存≥4GB，双盘位3.5英寸，支持千兆路由的远程访问和不低于10台设备同时进行数字内容共享。

- △支持对接自然天空阳光模拟系统，控制调节模拟晴天、阴天、正午、傍晚等自然天空场景，可设定不同色温的光照模式及动态照明模式（提供相关证明文件，并在响应文件中注明所在页码）。

- △系统可以配置音乐镇痛分娩系统，结合运用音乐、呼吸、放松、催眠、自由体位、导乐陪伴、分娩球、抚触、按摩等方法进行系统服务。可以对疼痛等级进行分级，根据疼痛等级的划分以及宫口开的不同阶段提供相应的音乐语音情景，能够有效缩短产程，降低侧切率（提供相关证明文件，并在响应文件中注明所在页码）。

- 提供相应的设计方案，并可根据医院的实际情况和要求进行调整或开发升级。

- 二、配置要求

- 控制系统*2

- 灯光系统*2

- 软件系统*2

- 数据存储系统*2

- 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单）

第三章	评分办法

| 序号 | 评审细则 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于“采购内容技术要求”响应情况，△每一条不满足采购文件的扣5分，其他每一条不满足采购文件的扣2分，扣完为止。▲为实质性条款，若不满足响应无效。 | 客观分 | 35分 |
| 2 | 所投产品质保期满足采购文件要求的得1分，额外每增加1年得2分，最高5分。 | 客观分 | 5分 |
| 3 | 业绩：对本次相同型号所投产品自2023年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的医疗机构/科研院所签订的销售合同（合同金额配置等信息清晰可见）评分，每提供一个合同复印件得1分，最高5分。 | 客观分 | 5分 |
| 4 | 所投产品技术功能的先进性0-4分，设备适用性、配置的合理性0-4分。 | 主观分 | 8分 |
| 5 | 响应文件编制的规范程度0-2分。 | 主观分 | 2分 |
| 6 | 运行、维修成本：提供保修方案及价格，设备配件易损件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，评估报价和成本的合理性0-5分。 | 主观分 | 5分 |
| 7 | 售后服务方案，包括安装验收、技术培训、服务响应时间、故障解决方案等完善性及时性0-5分。 | 主观分 | 5分 |
| 8 | 优惠条件：评委对响应内容中是否有超出采购文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给1-5分。 | 主观分 | 5分 |
| 9 | 以满足采购文件要求且有效报价的最低价格为评标基准价，其价格分为30分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝(评标基准价/有效报价)×价格分分值 (精确到小数点后二位，第三位四舍五入)。各报价得分按评分公式由采购人计算，评委审核。 | 价格分 | 30分 |
| 10 | 总分 |  | 100分 |

第四章	响应文件格式

一、响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

二、响应文件内容按如下顺序制作：

| 序号 | 组成 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 封面（附件1） |  |
| 2 | 资格证明文件 | 采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图 |  |
| 3 |  | 企业营业执照 |  |
| 4 |  | 法人代表身份证复印件 |  |
| 5 |  | 销售人员身份证复印件 |  |
| 6 | 商务技术文件 | 声明书（附件2） |  |
| 7 |  | 法定代表人授权委托书（附件3） |  |
| 8 |  | 经营许可证或生产许可证（若需要） |  |
| 9 |  | 医疗器械注册证及注册表（若需要） |  |
| 10 |  | 厂家给经销商的逐级授权书 |  |
| 11 |  | 技术响应表（附件4） | 总体要求和采购内容要求均需逐项响应 |
| 12 |  | 配置清单 |  |
| 13 |  | 所投产品彩页、技术参数文件 |  |
| 14 |  | 保修方案及出保后保修价格 |  |
| 15 |  | 常用耗材、核心配件报价单（附件5） |  |
| 16 |  | 售后服务方案 |  |
| 17 |  | 提供相同型号所投产品自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的医疗机构/科研院所签订的合同复印件 | 合同配置及价格清晰可见，否则案例无效 |
| 18 |  | 其他优惠条件 |  |
| 19 | 报价文件 | 项目报价单（附件6） |  |

注：正本所有文件需加盖公司红章，副本为正本的复印件。

附件1：响应文件封面                         正本或副本

浙江大学医学院附属妇产科医院

（医疗设备）

| 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号及名称： |  |  |  |
|  |  | 响应文件 |  |
| 供应商全称： |  |  |  |
| 时 间： |  |  |  |

附件2：

声 明 书

致浙江大学医学院附属妇产科医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号为 ）的采购项目，为此，我方就本次项目有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自提交之日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

供应商全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属妇产科医院：

我    （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目号及名称：      项目的活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表身份证号码：

授权代表联系手机：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

供应商全称（公章）：                    日  期：

附件4：

技术响应表

供应商全称（公章）：

| 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、▲总体要求： |  |  |
| 1、产品原厂保修≥2年，且24小时内响应维修。 |  |  |
| 2、详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |  |
| 3、承诺设备验收时提供电子版的仪器使用说明书和维修手册以及简易操作手册。 |  |  |
| 4、涉及设备安全问题，要考察设备的安全资质，注意安装条件，由供货商承担相关的安全检测费用。 |  |  |
| 5、设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |  |
| 6、卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达医院指定地点之日前6个月内（国产产品）、8个月内（进口产品）。 |  |  |
| 7、提供设备建议使用年限时长（根据说明书/铭牌截图证明），若无说明理由。 |  |  |
| 8、如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 |  |  |
| 二、采购内容技术要求： |  |  |
| 。。。 |  |  |
| 。。。 |  |  |

授权代表签名及手机：

日期：

说明：①采购文件要求列第一行填写项目名称，以下填写总体要求和采购内容技术要求。②响应情况列如实填写项目响应情况。③注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件5：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比响应报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

供应商盖章：                          日 期：

附件6：

报价明细表

供应商全称：

项目编号：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  | 品牌 /产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保（年） |
| 合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填表，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保响应明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装费调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样，合计总价应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

日期：

第五章	合同主要条款

医疗设备采购合同

甲方（采购人）：                   合同编号：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经双方友好协商，签订本合同，其中设备的配置清单作为本合同组成部分，具有相同的法律效应。

| 产品名称 | 品牌规格型号 | 厂家产地 | 数量（单位） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（大写）: |  |  |  |  |  |

一、质量要求：符合国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术数据及供方书面承诺一致。保修期    年，自双方签署安装验收合格单次日开始计算。设备终身维修，零配件供应不少于八年。

二、包装要求：包装牢固，符合储存、运输要求，符合特殊行业外包装质量标准要求。包装物不回收。

三、验收方式：甲方与乙方共同按照国家标准及企业产品原始样本技术数据验收。

四、交货期限：合同签订后次日起     内。

五、付款方式：货到甲方指定地点并安装验收合格，且正常使用三个月内支付合同金额的100%。

六、运输方式：由乙方送货，运费、保险费由乙方承担。

七、交货地点：甲方指定地点。

八、违约纠纷处理：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地法院起诉。

九、解决合同争议所在地：甲方所在地。

十、其它约定事项：

- 甲方在收到货物开箱验收后即日起，如出现质量异议或品名规格、数量不符合合同规定，外观质量在30天内向乙方提出异议，甲方未按合同期限提出异议的，视为所交付产品外观符合合同规定。设备的内在质量，自安装调试验收合格之日起六个月内，甲方未提出异议的，视为所交付产品符合合同规定。如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 保修期满后，先维修，后付款。设备维修仅收配件费，不收人工费。甲方因使用、保管、保养不善造成产品质量下降的，不属保修范围；但乙方应根据具体情况，负责维修，实际费用支出由甲方承担。

- 乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

- 甲方无正当理由逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。甲方无正当理由而拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

- 本合同一式 贰份，甲方 壹 份，乙方 壹 份。

- 本合同经甲方、乙方双方签字盖章后生效。

- 其他约定：

| 甲方单位：浙江大学医学院附属妇产科医院 | 乙方单位： |
| --- | --- |
| 地址： 浙江省杭州市上城区学士路1号 | 地址： |
| 电话：0571-87061501 | 电话或手机： |
|  | 开户行： |
| 邮编： 310006 | 开户账号： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 甲方签订时间： | 乙方签订时间： |

附件：1、设备配置清单

浙江大学医学院附属妇产科医院

物资服务采购廉洁协议

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院                （采购方）
乙方：                          （供货、服务方）

采购物资服务名称：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医院购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守以下约定：

一、甲、乙双方在采购活动中必须严格遵守国家法律法规和招标采购工作管理规章制度，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真履行各自职责，积极维护国家和集体利益。

二、甲方工作人员（含家属、子女，下同）应坚守廉洁自律规定，不得以任何形式索要和收受贿赂，包括但不限于不得索要或接受乙方的钱物、有价证券、贵重物品；不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动；不得要求或接受乙方报销应由个人支付的费用；不得要求或者接受乙方为其住房装修、参加婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及境内外旅游、考察活动等一切影响公平竞争的活动。

三、乙方指定        （身份证号：                     ）  作为业务代表洽谈业务。乙方代表及其工作人员应依法依规开展工作，不得以任何借口和形式向甲方工作人员赠送钱物、礼品、礼金，报销甲方人员开支的发票等，不得以各种名目安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动和境内、外旅游等。

四、甲方工作人员如违反本协议规定，将视情节轻重给予党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。乙方工作人员违反本协议规定，将视情节轻重予以罚款、终止采购合同，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本协议与物资采购合同一并签订并具同等法律效力。一式二份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章即刻生效。

甲方单位（盖章）           法定(授权)代表人签名：

经办人签名：

年       月       日

乙方单位（盖章）           法定(授权)代表人签名：

经办人签名：

年       月       日