各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。

| 设备基本需求表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新生儿心脑功能评估系统 |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 用途：包含脑功能监护模块和无创血流动力学监护模块，前者用于动态监测新生儿脑电活动，评估脑功能状态、筛查脑损伤及预测神经发育预后；后者用于系统化、动态化实时监测患儿血流动力学情况。 |
| 1.2 | 数量：2 |
| 二 | 主要功能及参数 |
| - 模块一：脑功能监护 一、脑氧监测功能： - 1.TOI：局部组织血氧饱和度，可反映局部组织的氧供应与消耗动态平衡 - 2.THI：局部组织血红蛋白浓度指数，可从血容量角度反映局部组织的灌注变化 - 3.THI=k·BV·HCT，k为光学系数，BV为血容量，HCT为红细胞压积。（THI为绝对量，均为正值） - 4.ACHb：局部组织中脱氧血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量 - 5.ACHbO2：局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量 - 6.ACtHb：局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量 - 二、组织血氧探头类型及最大探测深度：新生儿相应深度区域的肌肉组织氧，1.0-1.5cm； - 三、具备备用电池 - 四、报警控制： - 1.所有报警有听觉和视觉提醒。 - 2.中心报警灯清晰，根据不同报警级别用不同颜色显示。 - 3.报警文字的清晰显示，包括报警原因和解决方法。 - 模块二：无创血流动力学监护 - 一、用途：能够系统化、动态化地实时监测患儿的血流动力学情况，为医生提供准确的诊断依据。 - 二、监测内容主要包括： - 1、容量状态及容量反应性、心功能及血管状态、全身及局部氧代谢。这些指标能够全面反映患儿的生理状态，帮助医生及时发现并处理可能出现的问题。 - 2、每搏输出量/每搏输出指数（SV/SI）、心输出量/心指数（CO/CI）是该设备用于监测心排量的重要指标。通过这些指标，医生可以准确了解患儿的心脏功能状态，为治疗提供科学依据。 - 3、外周血管阻力/外周血管阻力指数（SVR/SVRI）是该设备用于监测血管阻力的重要指标。通过这些指标，医生可以准确了解患儿的血管状态，为治疗提供科学依据。 - 4、收缩时间比例（STR）、心肌收缩（ICON）、LVET、PEP是该设备用于监测心肌收缩力的重要指标。通过这些指标，医生可以准确了解患儿的心肌收缩力，为治疗提供科学依据。 - 5、胸腔液体水平（TFC）、每搏输出变异（SVV）、射血时间修正（FTC）是该设备用于监测容量情况的重要指标。通过这些指标，医生可以准确了解患儿的容量状态，为治疗提供科学依据。 - 其他要求： - 若可以，尽量提供样机以及配套耗材到现场，无法提供样机的也请提供实物操作视频现场展示。 - 须能提供注册证附页证明材料或技术白皮书如实证明上述需求中的功能参数 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |
| 脑功能监护仪主机、 无创血流动力学监护仪主机、 设备正常工作的其他必备功能及附件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年 |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单 |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（提供说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | 配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码 |
| 5.1 |  |