| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 核酸蛋白定量分析仪（荧光定量分析、光度计） |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：核酸蛋白浓度测定等 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 设备一： - 1、功能：通过荧光染料精准，灵敏、可靠且特异性的定量分析超微量核酸(dsDNA、ssDNA、RNA、microRNA) 和蛋白质等。 - 2、样品量要求：1-20ul。 - 3、检测范围：5个数量级，能够处理广泛的浓度范围。 - 4、样本检测时间小于5s/样本。 - 6、检测器：光电二级管，测量范围300-1000nm。 - 设备二： - 1、功能：利用分光光度法对核酸，蛋白等进行定量定性分析。 - 2、波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析。 - 3、最小样品体积≤2μl。 - 4、仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性。 - 5、仪器操作：高分辨率彩色触摸屏，可调整角度，操作简单，需要连接电脑。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 设备一：无；设备二：电脑一套 |  |  |