| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 离心机一批 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：利用离心力，将混合液体中的不同组分（如固体颗粒、不同密度的液体）快速分离 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 设备三： - 1.需有快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序，具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定及转头更换。 - 2.水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 - 3.冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀。 - 4.具有瞬时离心及连续离心方式。 - 5.具有显示功能，显示当前离心运行模式及状态。 - 6.吊篮适配13*75mm采血管，一次可离心不少于196根试管。 - 7.提供设备备案证或注册证。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 设备三： - 主机、转头、适配吊篮 |  |  |