各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。
	设备基本需求表

	项目名称
	氦氖激光仪

	一
	基本要求

	1.1
	用途：促进伤口愈合；皮肤溃疡，皮炎湿疹和带状疱疹的皮肤病治疗用。

	1.2
	数量：20

	二
	主要功能及参数

	1. 整机通过设备行业标准和电磁兼容性EMC测试；
2. 一体化复合结构移动台车式设计，可便捷移动使用；
3. 可移动摇臂，自锁固定；
4. 激光器类型：封离型氦氖激光器；
5. 激光类别：3R;
6. He-Ne激光波长为632.8nm，误差应不大于±10%；
7. 单通道光纤输出末端功率≤40mW；二分叉光纤输出末端功率≥13mW×2;
8. 激光输出功率不稳定度St：±10%；激光输出功率复现性Rp:±10%；
9. 激光输出模式：连续输出；
10. 光斑模式:多模；
11. 定时时间应不小于40分钟，要求定时应准确，定时误差应不大于±5%；
12. 需提供医疗器械注册证；
13. [bookmark: _GoBack]请提供实物操作视频现场展示。
14. 须能提供注册证附页证明材料或技术白皮书或专业检测机构出具的产品检测报告如实证明上述需求中的功能参数

	三
	主要配置及附件

	单套配置要求：
氦氖激光仪主机1台、光纤线1根、
设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单）

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期（含配件）≥ 5年            

	4.2
	提供超出质保期后每年保修价格

	4.3
	提供核心配件及易损件名称、价格清单  

	4.4
	提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）；

	4.5
	提供预估的交货时间

	五
	配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码

	5.1 
	



