| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 灭菌锅一批 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：设备一：物品和器械消毒灭菌； 设备二：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 设备一：1、容量≥85升. - 2、灭菌工作温度：105℃-138℃‌ - 3、设计压力‌：‌0.42 MPa - 4、腔体材质：灭菌腔体采用316L不锈钢‌ - 5、开关盖方式：上掀式开盖，下压式关盖； - 6、具有自动进水功能：机器内置储水箱，灭菌腔缺水时可由储水箱自动向灭菌腔自动补水。 - 7、干烧保护装置 - 8、标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度 - 设备二： - 1.有效灭菌容积：≥660L； - 2.内室和夹层设计压力均：≥0.3 Mpa，设计温度：≥150℃，夹套耐压试验压力≥0.45 MPa - 3.主体材质：内壳采用316L不锈钢材质；夹套、门板、门档条采用304不锈钢或更优； - 4.门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，使用寿命长。 - 5.触摸屏：彩色触摸屏人机操作界面。 - 6.灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。 - 7.记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，配有打印机打印工作过程参数。 - 8.设备程序包含有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示。 - 9.设备的后端自带密封结构，以有效保证装卸载两侧的严格微生物隔离。 - 10.保证在灭菌温度121度情况下，对装有垫料的IVC笼盒的灭菌效果达到无菌水平。 - 11.带有节水降噪装置；带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。 - 12.消毒车、搬运车整体使用304不锈钢加工成型。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 设备一：1.主机1台2.不锈钢提篮2个 3.水位板1个 - 排水软管2个5.排气软管1个 - 设备二：1.设备主体1台2.消毒车1个3.搬运车2个 |  |  |