各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。

| 设备基本需求表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新生儿心脑功能评估系统 |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 用途：包含脑功能监护模块和无创血流动力学监护模块，前者用于动态监测新生儿脑电活动，评估脑功能状态、筛查脑损伤及预测神经发育预后；后者用于系统化、动态化实时监测患儿血流动力学情况。 |
| 1.2 | 数量：2 |
| 二 | 主要功能及参数 |
| - 模块一：脑功能监护仪 1、适用于各种高胆红素血症、低血糖、HIE、早产儿脑病、休克、惊厥、癫痫持续状态、不明原因引起的惊厥昏迷患儿。通过完善的患儿神经电生理监护，做出脑发育评估，减少因神经系统损伤导致的远期不良预后的发生，改善神经损伤高危儿的预后及结局，进一步提高存活患儿的生活质量。 - 2、医疗专用主机系统， 监护病房专用，低噪音，符合医规抗干扰，易清洁，可直接酒精擦拭，避免院内感染。 - 3、放大器系统:不少于32通道高性能放大器； - 4、输入阻抗＞100M； - 5、共模抑制比＞120dB； - 6、噪声1.5μvkp-pk，有效噪声RMS＜0.5μV（抗干扰性强，可适于监护室应用）； - 7、至少包含9对双极生物信号通道，脑电、心电、肌电、眼动等电信号网线传输数据； - 8、自动连续阻抗监测； - 9、专用仪器车：一体化高度防菌无缝隙，易清洁，轮子推动采用静音设计； - 模块二：无创血流动力学监护 - 一、用途：能够系统化、动态化地实时监测患儿的血流动力学情况，为医生提供准确的诊断依据。 - 二、监测内容主要包括： - 1、容量状态及容量反应性、心功能及血管状态、全身及局部氧代谢。这些指标能够全面反映患儿的生理状态，帮助医生及时发现并处理可能出现的问题。 - 2、每搏输出量/每搏输出指数（SV/SI）、心输出量/心指数（CO/CI）是该设备用于监测心排量的重要指标。通过这些指标，医生可以准确了解患儿的心脏功能状态，为治疗提供科学依据。 - 3、外周血管阻力/外周血管阻力指数（SVR/SVRI）是该设备用于监测血管阻力的重要指标。通过这些指标，医生可以准确了解患儿的血管状态，为治疗提供科学依据。 - 4、收缩时间比例（STR）、心肌收缩（ICON）、LVET、PEP是该设备用于监测心肌收缩力的重要指标。通过这些指标，医生可以准确了解患儿的心肌收缩力，为治疗提供科学依据。 - 5、胸腔液体水平（TFC）、每搏输出变异（SVV）、射血时间修正（FTC）是该设备用于监测容量情况的重要指标。通过这些指标，医生可以准确了解患儿的容量状态，为治疗提供科学依据。 - 其他要求： - 若可以，尽量提供样机以及配套耗材到现场，无法提供样机的也请提供实物操作视频现场展示。 - 须能提供注册证附页证明材料或技术白皮书如实证明上述需求中的功能参数 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |
| 脑功能监护仪主机及附件2套、 无创血流动力学监护仪主机2套、 设备正常工作的其他必备功能及附件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年 |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单 |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（提供说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | 配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码 |
| 5.1 |  |