各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。
	设备基本需求表

	项目名称
	手术床

	一
	基本要求

	1.1
	用途：主要用于手术过程中支撑患者，以便医生进行各种手术操作

	1.2
	数量：4

	二
	主要功能及参数

	1. 手术床面应至少满足五部分：头部段、背部段、臀部段、两个可分离的腿部段，手术床具有集中控制电动操作系统，保证电动装置可完成手术过程中的各项体位调节，包括台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折、平移、刹车。
2. 两个（可分离）腿部段均可下折90°再外翻90°，头部段可以下折90°。
3. 台面高低可调适配不同操作高度需求。
4. 台面可前后倾、左右倾。角度：≥35°，台面左右倾角度：≥25°。
5. 手术床具备平移功能，且平移功能由独立的电机驱动，平移距离≥350mm；头腿板互换后1500mm的成像空间中，手术台透X线时无摄片盲点。
6. 手术床具备≥8种记忆体位模式，可快速调取常用手术体位，简化体位调节流程、提升手术效率。
7. 手术床具备双模式独立操作设计，对手术有双重保障。配备液晶屏手控器，能显示实时体位状态和电池电量；床体自带立柱控制板，具备一键屈曲≥220°、一键反屈曲≤100°以及一键复位功能。
8. 配备急停断电按钮，确保手术床更具安全性。
9. 手术床头板为双关节气动头板，使病人在手术时得到舒适的头部体位姿势，腿板为水平外展腿板，使手术医生有更好的手术空间，床体具备自保护防撞系统，保证床体可在任意体位安全运行。
10. 手术床核心部件采用国际主流的液压控制系统（液压泵、电磁阀、液压油缸），可靠性强，使其具有良好的稳定性，无顿挫感，静音平稳。以及采用超承重大脚轮，移动静音、平稳方便。
11. 单个腿板重量≤9KG(不含垫子)，方便拆卸。
12. 提供实物操作视频或图片可以现场展示 。
13. 须能提供注册证附页证明材料或技术白皮书或专业检测机构出具的产品检测报告如实证明上述需求中的功能参数

	三
	主要配置及附件

	单套配置要求：
1．主床体1台
2．麻醉屏架1件
3．支肩架2件
4. 搁手板2件
5. 支身架2件
6. 托腿架2件
7. 床垫1套
[bookmark: _GoBack]8. 足板2块
9. 摇手柄1只
10. 手控器 及脚控器1只
11. 马蹬腿 1对
12.设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单）

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期（含配件）≥ 2年            

	4.2
	提供超出质保期后每年保修价格

	4.3
	提供核心配件及易损件名称、价格清单  如马蹬腿

	4.4
	提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）；

	4.5
	提供预估的交货时间

	五
	配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码

	5.1 
	



