| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 激光共聚焦显微镜 |
| 一 | 主要功能及参数 |  |
| - 主要功能： - 1.三维超分辨模块，横向精度低于百纳米（相关证明） - 2.满足速度要求、低漂白和低毒性：保障速度和精度的前提下，可连续记录十小时以上的活细胞事件而无显著漂白与毒性（相关证明） - 3.深度穿透：确保在 ≥100 μm 厚度的三维组织样本中，全深度范围内仍稳定保持 ≤100 nm 横向分辨；（相关证明） - 4.满足多色同步成像能力：支持多色活细胞超分辨同步采集，包含远红光波段成像能力；（相关证明） - 5.平台开放：预留开放式光路接口，可与现有电生理、光遗传、活细胞等设备对接。（相关证明） - 主要技术参数（相关证明） 1.激光系统： 一体化半封闭激光台，带激光钥匙锁闭开关；至少包含405nm/488nm/561nm/638nm/730nm五个独立的固体激光器，每个激光器带独立开关； 2.扫描系统： 单点扫描工作方式，逐点扫描成像； 3.高速共振扫描系统 单点扫描工作方式，逐点扫描成像； 4.检测系统： a.荧光检测通道 b.支持光谱扫描和光谱拆分。 c.1个透射光检测通道，明场光源和透射光检测器自动切换，带DIC装置。 5.硬件超高分辨率系统： a.支持所有物镜下使用，提高同等倍率下物镜的分辨率； b.兼容活细胞爬片、活细胞和厚组织切片成像。 6.活细胞工作站 a.CO2控制模块。 b.适用常用培养容器。 7显微镜系统 a：全自动倒置荧光显微镜主机 b：荧光成像组件 荧光转盘+荧光照明光路+_荧光照明光源； c:荧光滤光块； d：电动扫描台 f：物镜： 4×或5×、10×、20×、40×、60×或63×、100×。 8.配套工作站 - 9.防震台 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 1.全电动倒置显微镜 物镜：4x/10x/20x/40x/60x/100x 2.箱体式活细胞培养装置 3.分析软件 - 4.电脑工作站、防震台、ups - 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |  |