院内采购文件

项目名称：全能转印仪等项目

项目编号：CGZX-YLSB-20241231

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

二〇二四年十二月

目  录

第一章 采购公告	- 1 -

第二章 采购内容及需求	- 2 -

第三章	响应文件格式	- 6 -

第四章	合同主要条款	- 13 -

第一章 采购公告

浙大妇院院内采购公告（项目编号：CGZX-YLSB-20241231）

根据国家及浙江省有关文件精神和医院有关政策，我们坚持公开、公平、公正和诚信的原则，欢迎满足要求的供应商前来参与本项目采购（采购文件详见附件）。

响应要求：

1、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。

2、提供自采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图。

3、参与公司必须承诺所有数据要求真实可靠，如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、不接受联合体响应，不允许分包和转包。

5、响应文件一正三副（固定装订，不强制要求胶装），必须档案袋密封于采购现场统一递交，一个项目对应一个档案袋。

6、采购时间初步定于2025年01月09日下午2点，地点：浙江大学医学院附属妇产科医院（杭州市学士路1号）1号楼13楼1305会议室，报名截止日期为01月08日17:00（报名以邮件为准，邮件标题请注明采购编号及所投项目号，邮件内容请注明响应公司名称、授权人姓名及联系方式，设备厂家，规格型号，医疗器械注册证号（若有）等）。

7、以上事项均为必须项，任何一项不满足均取消响应资格。

其他事项：

咨询、报名电话：陈老师0571-89991073/89991092。EMAIL：sfbsbk@zju.edu.cn。

第二章 采购内容及需求

一、总体要求：

- 产品保修≥3年，且24小时内响应维修。

- 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。

- ▲承诺中标后提供电子版的仪器使用说明书和维修手册以及简易操作手册。

- 涉及设备安全问题，要考察设备的安全资质，注意安装条件，由供货商承担相关的安全检测费用。

- 设备过保后，厂家承诺先维修后付款。

- 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达医院指定地点之日前6个月内（国产产品）、12个月内（进口产品）。

- 提供设备建议使用年限时长（根据说明书/铭牌截图），若无说明理由。

- 如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- “▲”为实质性条款，若不满足响应无效。

二、采购内容技术要求：

项目1：全能转印仪1套（预算5.5万元）

一、技术指标：

- 用途：适用于Western blot实验的小型和中型聚丙烯酰胺凝胶的快速转膜（包括NC/PVDF膜），要求快速、连续运行稳定性高、操作简单，全程自动化；

- 通道：仪器不少于两个通道，每个通道可独立运行程序，同时可完成至少4块小型胶或2块中型胶。

- 转膜时间：完成4块小型胶或2块中型胶的转印不超过10分钟。

- △转膜原理：采用湿转的原理，转膜过程可自动进排缓冲液，转膜均匀、快速、高效。

- 有效转膜范围：全范围蛋白。

- 转膜操作：转膜三明治结构组装全干操作，无需预湿润海绵或滤纸，操作简便，无需反复赶气泡，稳定性高。

- 转膜试剂：有即用型转印试剂、浓缩型转膜试剂，转膜试剂不含醇、也无需使用醇类试剂稀释，安全环保。

- △转膜槽尺寸可选，满足多种转膜场景

- △电流数据导出功能可选，转膜过程可量化，便于实验过程追溯。

- 程序编辑：可选程序不少于6个，程序可根据实验需求进行调整，实现大小分子量蛋白的高效转膜。

- 报警功能：有液位检测系统，可自动弹出报警界面。

- 内置自动清洗程序，方便维护。

- 仪器操作：全触控屏设计，选择需要的程序，确认后即自动开始，全程自动化无需人工参与；

- 设备上预留至少4个接口：1个转膜液接口、1个冷却液接口和2个废液接口；

- 内部配置电源，无需外接电源供应器；

二、配置要求

- 全能转印仪    1套

- 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单）

项目2：高压灭菌锅1套（预算9万元）

一、技术指标：

- 用途：用于科研实验室和医疗场所，通过高温高压蒸汽高效杀灭微生物，确保物品无菌，并达到后续实验使用要求。

- 腔内内径(直径*深度）：≥φ370*750mm，方便存取物品内腔直径。

- 外部材质：ABS树脂高强度外装盖，双面镀锌钢板，表面喷涂处理耐腐蚀性强。

- 罐体材质：耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理，增加热辐射效果，提高升温速度。

- 罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定。

- 蒸汽水接盘：开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内。

- 有效容积：≥80L。

- 设备开关：带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源。

- 排气阀：电磁阀≥2个。

- 安全阀：弹簧全启式安全阀，超过最高压力时自动运作，符合YY 0154标准。

- 传感器接口：腔内温度传感器接口，压力表接口，可将压力温度同时输出，确保压力和温度的对应性。

- 冷却方式：可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却。

- 压力表：0~0.4Mpa，精度1.6级，安装于前方便于确认。

- 操作控制面板：电容式触摸屏，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定，并显示运转功能。

- 内置冷却水箱：≥5L水箱，减少冷却水的处理次数。附属消音器可降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位。

- 腔内注水量：≥6500mL，支持长时间灭菌和多次灭菌。

- △防堵塞功能容器底部排水口标配过滤器，避免异物杂质混入堵塞。

- 脚轮4个，带锁定功能。

- △加热器及传感器保护措施：缸内地面放置加热挡板，保护加热器和传感器。

- 加热器类型：不锈钢加热管1500W×2。

- 传感器：Pt100热电阻。

- 温度范围：

器具，液体灭菌工程：105℃~135℃；

溶解工程：60℃~110℃；

保温工程：45℃~60℃；

预热温度：45℃~80℃

- 温度控制：微型电脑PID控制。

- △温度均匀性：箱内16点检测温度偏差别≤2℃。

- 键锁功能：在维护模式内对【开始停止】键以外的键盘进行锁键及解除的操作，防止运行中误操作。

- △预热功能：可提前预热45℃~80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min。

- 警报内容：传感器异常，继电器短路，加热器断线，盖子锁异常，排水开关异常，试料用传感器断线，排气阀异常，空烧异常，温度过升异常，安全阀异常。

- ▲除标准配置外需增配一套压力表和安全阀（便于设备计量时替换使用），需提供压力表安全阀的拆装送检服务。

二、配置要求

- 高压灭菌锅1台

- 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单）

项目3：胚胎培养箱1套 （预算9.8万元）

一、技术指标：

- 用途：三气培养箱，用于胚胎培养。

- 箱内容积达50立升及以上，符合GMP标准，内部均为全圆弧角不锈钢内胆。

- 内置HEAP过滤器，进入箱体的气体符合Class 100标准。

- LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息。

- △CO2控制范围：0~19.9%，精度±0.1%。稳定性±0.1%，均匀性±0.1%。

- CO2恢复速度：>0.7%每分钟。

- △O2控制范围：2-20%，精度±0.5%。

- 操作温度范围：室温+5℃以上至50℃。温度均一性：±0.1℃。

- 箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘。

- 带报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、O2浓度报警等，可配备数据输出模块，连接实验室报警系统。

- △外门加热功能，防止水雾产生，便于观察及培养。

- 提供医疗器械注册证。

- 配置要求

- 三气培养箱 1套

- 配三分割玻璃小门 1套

项目4：荧光计3套 （预算9.6万元）

一、技术指标：

- 用途：用于科研实验中核酸和蛋白质的定量分析。

- 一体机构造，内置linux操作系统。

- 可通过USB，打印机，WIFI，网络打印机等进行数据传输。

- 最小样本体积：1ul。

- 激发光源：蓝色LED（470nm），绿色LED（525nm），红色LED(635nm)及紫外 LED(375nm)。

- △激发通道：4通道，紫外：361-389nm，蓝光：442-497nm，绿光：490-558nm，红光：613-662nm。

- △发射通道：蓝色514-567nm，绿色565-650nm，红色665-740nm，紫外435-485nm。

- △检测器：光电二极管，300-1000nm。

- 核酸检测范围：0.5 pg/µl - 4000 ng/µl dsDNA，250pg/ul-1500ng/ul RNA。

- 蛋白检测范围：12.5ug/ml-5mg/ml BSA。

- 标准曲线：2-8个标准浓度可选。

- 支持配件种类：USB键盘，鼠标，条形码阅读器。

- WIFI功能：支持连接wifi进行数据传输及升级。

- 数据存储容量：≥500万个样品数据。

- 显示屏：≥7寸高清晰度触摸屏。

第三章	响应文件格式

一、响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

二、响应文件内容按如下顺序制作：

| 序号 | 组成 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 封面（附件1） |  |
| 2 | 资格证明文件 | 采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图 |  |
| 3 |  | 企业营业执照 |  |
| 4 |  | 法人代表身份证复印件 |  |
| 5 |  | 销售人员身份证复印件 |  |
| 6 | 商务技术文件 | 声明书（附件2） |  |
| 7 |  | 法定代表人授权委托书（附件3） |  |
| 8 |  | 经营许可证或生产许可证（若需要） |  |
| 9 |  | 医疗器械注册证及注册表（若需要） |  |
| 10 |  | 厂家给经销商的逐级授权书 |  |
| 11 |  | 技术响应表（附件4） | 总体要求和采购内容要求均需逐项响应 |
| 12 |  | 配置清单 |  |
| 13 |  | 所投产品彩页、技术参数文件 |  |
| 14 |  | 保修方案及出保后保修价格 |  |
| 15 |  | 常用耗材、核心配件报价单（附件5） |  |
| 16 |  | 售后服务方案 |  |
| 17 |  | 提供用户名单及合同复印件 | 合同配置及价格清晰可见，否则案例无效 |
| 18 |  | 其他优惠条件 |  |
| 19 | 报价文件 | 项目报价单（附件6） |  |

注：正本所有文件需加盖公司红章，副本为正本的复印件。

附件1：响应文件封面                         正本或副本

浙江大学医学院附属妇产科医院

（医疗设备）

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |
|  |  | 响应文件 |  |
| 供应商全称： |  |  |  |
| 时 间： |  |  |  |

附件2：

声 明 书

致浙江大学医学院附属妇产科医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）（编号为 ）的采购项目，为此，我方就本次项目有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自提交之日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

供应商全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属妇产科医院：

我    （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表身份证号码：

授权代表联系手机：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

供应商全称（公章）：                    日  期：

附件4：

技术响应表

供应商全称（公章）：

| 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

授权代表签名及手机：

日期：

说明：①采购文件要求列第一行填写项目名称，以下填写总体要求和采购内容技术要求。②响应情况列如实填写项目响应情况。③注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件5：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比响应报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

供应商盖章：                          日 期：

附件6：

报价明细表

供应商全称：

项目编号：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  | 品牌 /产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保（年） |
| 合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填表，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保响应明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装费调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样，合计总价应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

日期：

第四章	合同主要条款

医疗设备采购合同

甲方（采购人）：                   合同编号：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经双方友好协商，签订本合同，其中设备的配置清单作为本合同组成部分，具有相同的法律效应。

| 产品名称 | 品牌规格型号商标 | 厂家产地 | 数量（单位） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（大写）: |  |  |  |  |  |

一、质量要求：符合国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术数据及供方书面承诺一致。保修期    年，自双方签署安装验收合格单次日开始计算。设备终身维修，零配件供应不少于八年。

二、包装要求：包装牢固，符合储存、运输要求，符合特殊行业外包装质量标准要求。包装物不回收。

三、验收方式：甲方与乙方共同按照国家标准及企业产品原始样本技术数据验收。

四、交货期限：合同签订后    月内。

五、付款方式：货到甲方指定地点并安装验收合格，且正常使用三个月内支付合同金额的/。

六、运输方式：由乙方送货，运费、保险费由乙方承担。

七、交货地点：

八、违约纠纷处理：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地法院起诉。

九、解决合同争议所在地：甲方所在地。

十、其它约定事项：

- 甲方在收到货物开箱验收后即日起，如出现质量异议或品名规格、数量不符合合同规定，外观质量在30天内向乙方提出异议，甲方未按合同期限提出异议的，视为所交付产品外观符合合同规定。设备的内在质量，自安装调试验收合格之日起六个月内，甲方未提出异议的，视为所交付产品符合合同规定。如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 保修期满后，先维修，后付款。设备维修仅收配件费，不收人工费。甲方因使用、保管、保养不善造成产品质量下降的，不属保修范围；但乙方应根据具体情况，负责维修，实际费用支出由甲方承担。

- 乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

- 甲方无正当理由逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。甲方无正当理由而拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

- 本合同一式 贰份，甲方 壹 份，乙方 壹 份。

- 其他约定：

| 甲方单位：浙江大学医学院附属妇产科医院 | 乙方单位： |
| --- | --- |
| 地址： 浙江省杭州市上城区学士路1号浙大附属妇产科医院 | 地址： |
| 电话：0571-87061501 | 电话及手机： |
|  | 开户行： |
| 邮编： 310006 | 开户账号： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 甲方签订时间： | 乙方签订时间： |

附件：1、设备配置清单