**各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。**

|  |
| --- |
| **设备基本需求表** |
| **项目名称** | 超声波子宫复旧仪 |
| **一** | **基本要求** |
| 1.1 | 用途：利用超声波进行产后的子宫复旧，包括促进恶露排出，引起子宫平滑肌节律性收缩，缓解产后疼痛等功能，帮助子宫恢复至正常生理状态。 |
| 1.2 | 数量：1 |
| **二** | **主要功能及参数** |
| **主要功能：**促进恶露排出，缓解疼痛，帮助子宫恢复至正常状态。2.1 触摸屏控制：无需物理旋钮或按键控制且显示屏幕≥10英寸，便于消毒清洁。2.2配置双治疗头：手动治疗头和悬挂自动治疗头。2.3 推车具有弹簧机械臂，具有悬停功能，无需额外固定动作。2.5 设备具备手动或自动治疗模式。2.6双屏设置，自动治疗头显示界面能显示治疗进程包括显示转速、设定时间、运动轨迹、剩余运动时间（附证明文件）。2.7 超声治疗系统：采用聚焦超声声场技术，配备输出检测反馈系统。2.8 波束类型：汇聚型。2.9 超声频率：0.84MHz±10%，超声波连续输出。2.10治疗枪最大输出声功率：≥7W：可调节档位不小于4档；2.11定时时间：最大可调45min，最小调节时间≤1s。2.12脉冲持续时间：2ms-10ms；2.12脉冲重复周期：20ms；2.13手持治疗头有有效的散热设计。2.14治疗过程中能够随时修改挡位和治疗时间等治疗参数,无需暂停。 |
| **三** | **主要配置及附件** |
| 1. 主机 1台；
2. 手动治疗头1个；
3. 悬挂治疗头1个；
4. 推车1辆；
5. 聚焦超声治疗系统；
6. 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单）
 |
| 四 | **售后服务要求** |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年  |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单 如旋流器，腔内探头等 |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | **配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码** |
| 5.1  |  |