院内采购文件

项目名称： 念珠菌、阴道加德纳菌、阴道毛滴虫生殖道感染核酸检测试剂

项目编号：CGZX-HCSJ-20260325

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

二〇二六年三月

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  采购内容及需求	5

第三章  评分标准	7

第四章	响应文件格式	9

第五章	合同主要条款	20

第一章 采购公告

浙大妇院院内采购公告（项目编号：CGZX-HCSJ-20260325）

根据国家及浙江省有关文件精神和医院有关政策，我们坚持公开、公平、公正和诚信的原则，欢迎满足要求的供应商前来参与本项目采购（采购文件详见附件）。

响应要求：

1、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。

2、提供自采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图。

3、参与公司必须承诺所有数据要求真实可靠，如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、不接受联合体响应，不允许分包和转包。

5、响应文件一正三副（固定装订，不强制要求胶装），必须档案袋密封于采购现场统一递交，一个项目对应一个档案袋。

6、采购时间初步定于2026年4月2日14:00，地点：浙江大学医学院附属妇产科医院（杭州市学士路1号）1号楼13楼1305会议室，报名截止日期为4月1日16:00（报名以邮件为准，邮件标题请注明采购编号及所投项目号，邮件内容请注明响应公司名称、授权人姓名及联系方式，生产厂家，规格型号，医疗器械注册证号、两定平台产品ID等）。

7、以上事项均为必须项，任何一项不满足均取消响应资格。

其他事项：

咨询、报名电话：采购中心 施老师89991092。EMAIL：CGZX_SCF@163.com

第二章 采购内容及需求

一、总体要求：

1、成交供应商在保证成交产品质量、执行国家物价的前提下按约定的品种、规格、数量、价格、供货方式等供货，保证临床使用不断档。

2、成交供应商必须产品齐全，不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行医院相关成交产品的采购计划。某些品种成交供应商确定无法供货，医院有权选择其他供应商。

3、签约或履约期间，有入围供应商不能签约或履约的，允许按评审结果排名先后替补。

4、若遇国家重大政策调整影响合同执行的情况，双方可共同友好协商解决。

5、项目开展如需配套设备，以租赁形式另行采购。

6、如果参与采购的产品所对应的目录是两定机构医疗保障信息平台目录内的，则相应参与采购的产品必须拥有产品代码（尚未列入两定机构医疗保障信息平台目录的除外）。若不能满足，则相应参与采购的产品作废标处理。

7、“▲”为实质性条款，若不满足响应无效。“Δ”为重点条款。

二、采购内容技术要求：

项目一: 念珠菌、阴道加德纳菌、阴道毛滴虫生殖道感染核酸检测试剂（预算55万元）

|  | 试剂性能要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 采购念珠菌、阴道加德纳菌、阴道毛滴虫生殖道感染核酸检测试剂，具有医疗器械注册证。 |
| Δ2 | 检测方法：实时荧光PCR法，扩增后无需杂交，可直接通过荧光信号判读结果。 |
| 3 | 检测样本类型：阴道/宫颈拭子，须提供配套无菌采样器。 |
| 4 | 核酸提取方法：自动化磁珠法，需提供不同规格配套核酸提取或纯化试剂。 |
| 5 | 试剂需提供多种规格，单人单份预分装，至少有≥2个规格供选择：24人份/盒、48人份/盒、96人份/盒等，试剂有效期≥12个月，到货有效期≥6个月。 |
| Δ6 | 须配有内源性内标（人源基因），用于监测采样、核酸提取、扩增全过程，有效监控管内抑制导致的假阴性结果；具备UNG酶防污染机制，防止气溶胶污染。 |
| 7 | 检测灵敏度：≤50000个/mL，阴性样本阴性符合率100%、临界阳性样本阳性符合率需达到100%。（提供佐证材料并标注页码） |
| 8 | 检测精密度：同一批次及不同批次间，临界阳性及中阳性样本的Ct值变异系数（CV）≤5.5%。 |
| 9 | 检测特异性：与阴道炎相关及其他常见病原体无交叉反应。包括但不限于：HPV各型别、单纯疱疹病毒、梅毒螺旋体、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体、解脲脲原体、人型支原体、大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、乳酸菌、乙型肝炎病毒、HIV、齿双歧杆菌等。 |
| 10 | 提供检测所需所有耗材，提供阴、阳性质控品。 |
|  | 配套提取、检测设备 |
| 11 | 提供配套核酸提取设备，具备医疗器械注册证，提取通量满足临床需求，设备数量满足临床工作需求。 |
| Δ12 | 功能要求：可自动完成加样、裂解、吸附、洗涤、洗脱、加样、PCR体系构建等全过程，支持多种样本类型（拭子洗液、分泌物等）。 |
| 13 | 核酸提取设备操作软件有中文操作系统可供选择，可设置提取程序≥10组。配合科室需及时升级核心部件硬件和软件。 |
| 14 | 核酸提取模块污染控制：具备外排式过滤风路，可吸附实验产生的核酸气溶胶。 |
| 15 | 分析软件功能：具备中文操作界面；支持定性/定量分析；内置或兼容试剂盒的自动判读插件；数据导出支持Excel/CSV格式。 |
| 16 | 适配0.2 mL单管、8联管或96孔板，无需额外适配器。 |
|  | 售后及其他服务要求： |
| 17 | 故障响应时间≤2小时，如6小时内无法解决需提供应急方案。 |
| 18 | 提供管理软件系统或接口，支持LIS通讯，实现检测数据自动上传、溯源登记及管理。 |
| 19 | 核酸提取和扩增设备需提供月保养及年度校准，并出具正式校准报告。 |
| 20 | 配合科室进行常规操作培训、技术更新培训、检验新技术介绍等，配合科室ISO15189认可相关工作。 |

- 评分标准

| 序号 | 评审细则 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件情况：响应文件资料完整性、真实性及编制质量（应字迹清晰，内容齐全，真实有据，不得有涂改、漏页、错页、夹页、漏章等情况）综合评定0-2分。 | 主观分 | 2分 |
| 2 | 生产企业质量体系认证：如：ISO 9001、ISO 13485。每提供一份得1分，最高得2分。 | 客观分 | 2分 |
| 3 | 技术功能符合度：对应于 “采购内容及需求”响应情况，△每一条不满足采购文件的扣2分，其他每一条不满足采购文件的扣1分，扣完为止。▲为实质性条款，若不满足响应无效。 | 客观分 | 25分 |
| 4 | 所投产品技术功能的先进性和项目完整性0-8分。 | 主观分 | 8分 |
| 5 | 所投产品配套的合理性：如配套试剂耗材、质控品、设备等0-8分。 | 主观分 | 8分 |
| 6 | 售后服务方案，包括配送能力、服务响应时间、不良事件解决能力等完善性及时性0-10分。 | 主观分 | 10分 |
| 7 | 市场覆盖率：提供2023年以来该投标产品在省内三甲医院合同/发票证明材料,每提供1份合同（或相关证明）得2分，最高分值为10分；同一用户多份合同按一份计分。 | 客观分 | 10分 |
| 8 | 优惠条件：评委对响应文件中是否有超出采购文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给1-5分。 | 主观分 | 5分 |
| 9 | 以满足采购文件要求且有效报价的最低价格为评标基准价，其价格分为30分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝(评标基准价/有效报价)×价格分分值 (精确到小数点后二位，第三位四舍五入)。各报价得分按评分公式由采购人计算，评委审核。 | 价格分 | 30分 |
| 10 | 总分 |  | 100分 |

第四章	响应文件格式

一、响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

二、响应文件内容按如下顺序制作：

| 序号 | 组成 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 封面（附件1） |  |
| 2 | 资格证明文件 | 采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图 |  |
| 3 |  | 企业营业执照 |  |
| 4 |  | 法人代表身份证复印件 |  |
| 5 |  | 销售人员身份证复印件 |  |
| 6 | 商务技术文件 | 声明书（附件2） |  |
| 7 |  | 法定代表人授权委托书（附件3） |  |
| 8 |  | 经营许可证或生产许可证 |  |
| 9 |  | 生产企业质量体系认证资质 |  |
| 10 |  | 医疗器械注册证及注册表 |  |
| 11 |  | 所投产品彩页、产品说明书等文件 |  |
| 12 |  | 厂家给经销商的逐级授权书 |  |
| 13 |  | 配套设备、耗材试剂（质控品等）清单及相关资质（如有） |  |
| 14 |  | 技术响应表（附件4） | 总体要求和采购内容要求均需逐项响应 |
| 15 |  | 售后服务方案 |  |
| 16 |  | 提供省内三甲用户名单及合同复印件（或发票） | 合同配置及价格清晰可见，否则案例无效 |
| 17 |  | 其他优惠条件 |  |
| 18 | 报价文件 | 项目报价单（附件5） |  |

注：正本所有文件需加盖公司红章，副本为正本的复印件。

附件1：响应文件封面                         正本或副本

浙江大学医学院附属妇产科医院

（耗材试剂）

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |
|  |  | 响应文件 |  |
| 供应商全称： |  |  |  |
| 时 间： |  |  |  |

附件2：

声 明 书

致浙江大学医学院附属妇产科医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）（编号为 ）的采购项目，为此，我方就本次项目有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自提交之日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

供应商全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属妇产科医院：

我    （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表身份证号码：

授权代表联系手机：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

供应商全称（公章）：                    日  期：

附件4：

技术响应表

供应商全称（公章）：

| 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

授权代表签名及手机：

日期：

说明：①采购文件要求列第一行填写项目名称，以下填写总体要求和采购内容技术要求。②响应情况列如实填写项目响应情况。③注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件5：

报价明细表

供应商全称：

项目编号：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  | 注册证号 | 品牌 /产地 | 规格型号 | 产品ID | 单价（元） |
| 合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填表，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保响应明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装费调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样，合计总价应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

日期：

第五章	合同主要条款

浙江大学医学院附属妇产科医院

医疗物资采购协议
（仅作参考，以最终协商为准）

甲方（需方）：浙江大学医学院附属妇产科医院                 合同编号：

乙方（供方）：____________________________

甲、乙双方在平等、自愿、友好、协作的原则下通过相关采购程序，签订如下医用耗材、器械、体外诊断试剂（以下简称“医疗物资”）的采购协议：

- 乙方按协议规定要求的品种、规格、价格，保质保量供应给甲方医疗物资（详见附件1）。

- 乙方必须按甲方的要求供应证件齐全的合格医疗物资，无合格证明文件、注册证号（不做医疗器械管理的物资除外）、批号或者序列号的一律拒收；乙方在供货时发票随货同行。

- 甲方在订货时给予乙方必要的准备时间，乙方必须按甲方的要求准时配送到甲方指定地点，植入性材料要求随叫随到。乙方承担包装费、运费、保险费，包装物不再退还乙方。

- 有特殊储运要求的医疗器械产品储运条件必须符合产品说明书和标签标示的要求，否则一律拒收。

- 协议履行期间，协议物资如出现同一品种产品市场价低于本协议价的，乙方同意主动下调价格。

- 协议履行期间，乙方应保证协议产品的质量和供应服务。甲方不得擅自更改供货商。但当乙方的协议物资质量或服务出现问题而影响甲方正常工作时，甲方有权单方解除部分协议并选择其它替代产品。

- 因产品质量问题或乙方无法正常供货而给甲方造成损失时，乙方应承担由此所产生的全部责任。甲方有权单方解除本《医疗物资采购协议》。

- 乙方负责对甲方使用协议物资相关技术进行培训。

- 甲方在物资到货验收合格，收到乙方开具的正式发票后付款。

- 如遇国家政策或医院有关制度变动等原因需中止、终止协议的，甲方有权单方面中止或者终止本协议，并及时通知乙方。

十一、本协议履行期间出现纠纷的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本协议有效期自合同签订之日起  贰   年，协议期内不得提价。

十三、其它未尽事宜，双方协商解决。

十四、本协议经双方签字盖章之日生效。

本协议一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院           乙方：

地址：杭州学士路1号                         地址：

电话：0571-87061501                          电话及手机：

法定（授权）代表人                     法定（授权）代表人

签字：                                       签字：

签订日期：                                   签订日期：

附件1：

| 序号 | 耗材统一编码 | 两定平台产品ID | UDI码 | 商品名称（注册证名称） | 规格 | 最小单位 | 注册证号 | 采购单价（元） | 生产厂家 | 货号 | 备注（发货最小包装） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：如无货号则“/”