各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。

| 浙大妇院（医疗）设备基本需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 动物B超仪 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：利用超声波成像技术对动物进行无创检查，提供活体、连续、功能学层面的动态信息。 |  |
| 1.2 | 数量：1 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 超声主机可连接小动物专用电子线阵探头，主机频率最高≧70MHz，以满足斑马鱼，大/小鼠等常规实验动物的 B 超观察所需较高频率。 - 配备小鼠超高频线性阵列式探头，频率范围要求：25～57MHz，图像分辨率：≦50 μm； - 配备大鼠超高频线性阵列式探头，频率范围要求：15～29MHz，轴向分辨率≦70μm； - 超声主机图像分辨率需满足≦30 μm，以满足大/小鼠等常规实验动物的心脏，血管的高分辨率观察； - 超声主机时间分辨率：图像实时采集帧频应满足≧1000 频/秒，可以适应大/小鼠快速心率，采集完整小动物高速心动周期； - 超声探头要求：组成晶元数量≧256 个，图像实时采集帧频≧500 帧/秒，无需超声导膜更换，无需注水，以方便操作者使用； - 提供 M 超功能，可以高速下进行单线型超声扫描，实现高分辨率≦50μm 下心脏一维切线方向上的心血管功能测量和分析； - 提供脉冲多普勒功能，可以对活体内心脏及主要血管内血流运动波形、速度大小/方向等精确测量和血流动力学的准确定量分析； - 提供彩色多普勒功能，可以提供高级血流动力学信息，加强血流量化与血流异常分析的可靠性 - 提供专业小动物心脏分析软件功能，可以在多种(B/M 等)模式下实现左室室壁的自动连续追踪，准确实现心动周期内左室室壁运动轨迹/边界位置的精确跟踪和定位； - 提供离线分析软件，离线实现超声影像数据的全部处理、图像分析、测量和注释等功能，提高超声影像数据分析处理效率； - 提供大、小鼠恒温加热手术平台，可自动补偿麻醉小动物体温，以保证数据准确性； - 提供小动物生理信息检测系统，实时采集体温，ECG，心率，呼吸节律等参数，并可以在主机上显示，内嵌在采集图像数据中，以保证实验数据的准确性、真实性、可重复性； - 提供小动物支架轨道系统，实现 X、Y 和 Z 三维方向的自由调节和定位； - 提供桌面式小动物麻醉机，包含小动物麻醉诱导盒、挥发灌、流量计、空气泵和麻醉面罩等，可用于小鼠和大鼠吸入式麻醉 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 动物超声成像仪主机 - 小鼠探头 - 大鼠探头 - 工作站 - 气体麻醉机 - 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 3年 |  |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |  |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格：如小鼠探头、大鼠探头 |  |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌）； |  |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |  |
| 五 | 配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码 |  |
| 5.1 |  |  |